คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ยูนิตทำฟัน (Dental  Master  Unit )

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

1.  ความต้องการ   ยูนิตทำฟันมีอุปกรณ์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อกำหนดและเป็นผลิตภัณฑ์ จาก

ประเทศไทย  หรือญี่ปุ่น  หรือประเทศในทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  เพื่อใช้ในการบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

3. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุมระบบดูดน้ำลาย ระบบน้ำบวน

ปาก และเกาอี้คนไข

1.2 ยูนิตมีจุดตอCoupling น้ำสําหรับเครื่องขูดหินปูน พรอมปุมปรับปริมาณน้ำและมีหัวตอแบบ Non-

return Value สําหรับเสียบทอน้ำได

1.3 มีที่ดูฟลมเอกซเรย ติดกับยูนิตทำฟัน มีต้นกำเนิดแสงเป็น Fluorescentในตําแหนงที่ผูใหการรักษา

สามารถดูไดสะดวกและชัดเจน

1.4 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท 50 เฮิรตซ และถูกแปลงเปนแรงดันไฟฟาไมเกิน 50โวลท

ใชกับระบบทํางานภายในยูนิตทั้งหมดยกเวนสวนที่เปนมอเตอร

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

1 ระบบใหแสงสวาง

1.1 โคมไฟ (Operating  Light ) เป็นชนิดมีจานสะท้อนแสงแบบกลมมีหลอดไฟเป็นชนิด

Tungsten –Halogen Bulb

1.2 ใหความเขมแสงที่ระยะโฟกัสไมต่ำกวา 17,000 และไมเกิน  25,000 ลักซ

1.3 ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 60 เซนติเมตร

1.4 Color Temperature อยูระหวาง 4,200 - 4,500 ํK( องศาแคลวิน)

1.5 สามารถปรับความเข้มแสงได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ

1.6 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ

1.6.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม

1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ

2 ระบบเครื่องกรอฟน

2.1 เครื่องกําเนิดอากาศอัด(AIR COMPRESSOR)

2.1.1 เครื่องอัดอากาศเป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

2.1.2 กําลังของมอเตอรไมนอยกวา 1.5 แรงมา

2.1.3 สามารถผลิตปริมาณลมออกมาได้  ไมนอยกวา 80 ลิตรตอนาที

/ 2.1.4 มีอุปกรณ์

- 2 -

2.1.4 มีอุปกรณ์  Over load  ตัดการทำงานของมอเตอร์ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผิดปกติ

2.1.5 ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิมขนาดไมนอยกวา 50 ลิตรพรอม Safety Valve และ

มาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยูในถัง และมีวาวลเปดปลอยอากาศอัด และน้ำทิ้ง

ติดตั้งใชงานใด    อยางสะดวก

2.1.6 มีสวิตชอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหแรงดันอากาศ  อัดในถังอยูในพิกัด

โดยชวง Cut-In มีแรงดันอากาศอัดไมต่ำกวา 5 บาร และช่อง Cut  off  มีความดันของลม

ภายในถังไม่ต่ำกว่า  7.5  บาร์

2.1.7 มี Regulator พร้อมมาตรวัดความดันลมที่ออกจากถังเก็บลม  1  ชุด

2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด  ก่อนเข้ายูนิตทำฟันประกอบกันเป็นชุด (เพื่อกรองละออง

น้ำมัน, น้ำ, ฝุ่น ) โดยมี  Filter กรองลม ขนาด  5.0 ไมครอน  จำนวน 1 ตัว , Regulator

พร้อมมาตรวัดลม มีFilter กรองลมขนาด  0.3  ไมครอน  จำนวน  1  ตัว  และขนาด

0.01 ไมครอน จำนวน 1 ตัว ตามลำดับดังนี้ Filter  ทุกตัวต้องมีฝาครอบโลหะ ( Motal

Guard ) และต้องติดตั้งชุดปรับปรุงคุณภาพลมนี้ใกล้ยูนิตทำฟันมากที่สุด

2.2 หัวกรอ ประกอบดวย

2.2.1 หัวกรอเร็ว(Airotor) จํานวน 2 หัวกรอ โดยมีคุณสมบัติ

2.2.1.1 เป็นชนิด Ball  Bearing  Handpiece  มีความเร็วไม่น้อยกว่า  400,000  รอบ / นาที

มีรูน้ำระบายความร้อน หัวเบอร์ไม่น้อยกว่า  4  รู  เป็นชนิดข้อต่อท้ายเป็นแบบ 4

Holes  กดหัวเบอร์โดยวิธีกดท้าย (push  burton ) ข้อต่อ Coupling เป็นแบบ Quick

Disconnecting  หมุนได้โดยรอบ

2.2.1.2 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable )

2.2.2 หัวกรอชา

2.2.2.1 เปนชนิด  Air Micromotor  สามารถต่อสเปรย์น้ำและปรับความเร็วได้ต้องมี

ดานทายเปนแบบ    (4 Holes)

2.2.2.2  มีหัวตอชนิดตรง(Straight) และหักมุม(Contra)  และชนิดหักมุมสำหรับขัดฟัน

(Prophy )อยางละ 1 หัวตอ

2.2.2.4 หัวกรอสามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable )

2.3 Tripple Syringe สามารถเปาน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพรอมกัน ปลายทิปสามารถถอดออก

ฆาเชื้อด้วยไดโดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable )

2.4 สายหัวกรอและ Tripple Syringe ทุกเสนทำด้วย Silicone ทำให้ทำความสะอาดง่ายและทิ้งตัวโดย

ไม่รั้งมือขณะทำงาน

2.5 ภาชนะบรรจุน้ำกลั่นสําหรับใชกับหัวกรอ

2.5.1 เปนภาชนะทนความดันไมนอยกวา 3  Kg /cm2

/ 2.5.2 มีความจุ...

- 3 -

2.5.2 มีความจุไมนอยกวา 1 ลิตร

2.5.3 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือทําความสะอาดไดสะดวก

2.5.4 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน

2.5.5 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ

3 ระบบควบคุม

3.1 ระบบการควบคุมการทํางานของดามกรอ

3.1.1 มีระบบ First Priority โดยใช้  Electrical  Solenoid  Valve และ All Air System ในการ

ควบคุมน้ำและลม

3.1.2 มีระบบปองกันการดูดน้ำยอนกลับเขาดามกรอ

3.1.3 สามารถปรับปริมาณน้ำและแรงดันอากาศ  อัดดามกรอในแตละชุดไดสะดวกโดยผานNeedle

Valve และมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัดที่ใชกับดามกรอ

3.1.4 ตองไมมีการบีบหรือหักพับสายที่เปนทางเดินของน้ำ และอากาศอัดในระบบ

3.1.5 สายที่เปนทางเดินของน้ำและอากาศอัดภายในระบบควบคุม ตองเปนสายที่ทําจาก

Polyurethane(PU) โดยมีการระบุ  Polyurethane หรือ PU และขนาดเสนผาศูนยกลางของสาย

ที่ตัวสาย

3.1.6 มีที่วางหรือใสดามกรอ สําหรับดามกรอเร็ว2 ที่  สําหรับดามกรอชา1ที่ และTripple Syringe1ที่

3.1.7 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ

3.1.8 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือใช  Flexible Armรวมกัน

3.1.9 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ไดทั้งแนว  ราบและแนวดิ่งและคงที่

ไดทุกจุดที่ตองการ(ทั้งนี้เมื่อปดเครื่องแลวสายของ  ดามกรอจะตองไมลดระดับลงถูกพื้น)

4.4 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ำทิ้ง และสามารถนำออกมาล้างและทำความสะอาดได้

4.5 ตองมีการปองกันของเหลวจากการดูดเขาสูตัวมอเตอร ไดในทุกกรณี

3.2 สวิตชเทา สามารถ

3.2.1 ควบคุมการปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับระดับพนักพิงของเกาอี้คนไข

3.2.2 ควบคุมการทํางานของดามกรอและสามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียว หรือทํางาน

แบบมีน้ำรวมดวย และสามารถเคลื่อนที่ได้

4. ระบบดูดน้ำลาย(Saliva Ejector และ High Volume Suction)

4.1 เปน Motor Suction หรือ  Air  Suction

4.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีคาแรงดูดอยู ไมต่ำกวา-80 mm.Hg หรือเทียบเทา

4.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทํางานพรอมกันได และการทํางานเปนแบบ

อัตโนมัติ

4.6 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด กรณีใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน  (เฉพาะ  Motor  Suction)

/ 4.7 ลมที่...

- 4 -

4.7 ลมที่ปลอยออกมาจาก Motor Suction ตองผานBacterial  Filter โดยไมทําใหประสิทธิภาพการดูด

ลดลง  (เฉพาะ  Motor  Suction)

4.8 Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทําความสะอาดไดสะดวก และมีสํารอง 1 ชุด

4.9 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volme Suction  ผนังดานในทําดวยซิลิคอนหรือเคลือบ

ซิลิคอนมีคุณสมบัติไมหดหรือตีบตัวขณะใช้งาน

5 ระบบน้ำบวนปาก

5.1 มีที่กรองน้ำกอนที่จะเขาสูระบบน้ำบวนปาก และสามารถถอดที่กรองมาลางทําความสะอาดไดงาย

5.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ำลงถวยน้ำบวนปากและหยุดการจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติ ด้วยระบบ

Sensor และมีปุ่มกดแบบ Manual  อยู่ในบริเวณด้านถาดวางเครื่องมือแผงเดียวกับแป้นกดควบคุม

เก้าอี้

5.3 อางน้ำบวนปากคนไข ทําดวยวัสดุไร้สนิมผิวเรียบที่ทนต่อการกัดกร่อนและสามารถถอดออกเพื่อ

ทําความสะอาดไดงาย  มีท่อปล่อยน้ำล้างภายในอ่าง

5.4 มีตะแกรงกรองเศษวัสดุชนิดหยาบและที่กรองเศษวัสดุแบบละเอียดก่อนลงท่อน้ำทิ้งแยกจากระบบ

ดูดน้ำลาย และสามารถถอดที่กรองมาทำความสะอาดได้ง่าย

5.5 มี Tripple Syringe  ที่สามารถเป่าน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพร้อมกันโดยปลายทิปสามารถถอด

ออกฆ่าเชื้อได้  จำนวน  1  ชุด  พร้อมที่วาง

6. เกาอี้คนไข

6.1 สามารถปรับพนักเกาอี้ใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถ  ปรับระดับความสูงต่ำของเกาอี้ได้

ดวยระบบไฮดรอลิก

6.2 Head Rest จะตองมีที่รองรับ Occipital Prominence ของศีรษะคนไข และสามารถปรับสูงต่ำได

ตามความตองการตลอดจนสามารถใชกับเด็กได

6.3 ระบบในการปรับตําแหนง Preset และ Autoreture(Zero  Position) มีที่พักแขนคนไข้ทั้ง  2  ข้าง

และที่พักแขนด้านขวาของเก้าอี้คนไข้ สามารถผลักออกให้คนไข้ขึ้น - ลงได้สะดวก

7.ปุ่มปรับตำแหน่ง

7.1 Preset และ Auto return ( Zero Position ) และปุ่มปรับระดับสูง  ต่ำ  นั่ง หรือนอนแบบ manual

จะต้องมีอย่างน้อย  3  จุด  ดังนี้  บริเวณถาดวางเครื่องมือ  เก้าอี้คนไข้ และที่สวิทซ์เท้า มีระบบ

Preset อย่างน้อย 3 ตำแหน่ง มีระบบ Last position( Proram จำตำแหน่งสุดท้ายคนไข้บ้วนน้ำ)

มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางใต้เก้าอี้คนไข้

8.อุปกรณ์ประกอบ

8.1 เก้าอี้ทันตแพทย์  จำนวน  1  ตัว

8.1.1 ฐานมีล้อไม่ต่ำกว่า  5  ล้อ

/4.8.1.2  ปรับ...

- 5 -

8.1.2 ปรับความสูง – ต่ำ  ของเก้าอี้ด้วยระบบไฮโดรลิค หรือระบบ Pneumaticพนักพิงเก้าอี้

เหมาะสมกับทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงานโดยมี  Lumbar  Support

8.2 เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน  1  ตัว

8.2.1 ฐานมีโครงโลหะเป็นวงรอบสำหรับวางเท้า  มีล้อเลื่อนไม่ต่ำกว่า  5  ล้อ  โดยมี  Lumbar

Support

8.2.2 ปรับความสูง – ต่ำ  ของเก้าอี้ด้วยระบบไฮโดรลิค หรือ ระบบ Pneumatic

oj'่ต่ำเพื่อใช้ในการบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิปุ่

เงื่อนไขเฉพาะ

1.  รับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตและมี แคตตาล็อคตัวจริงจากบริษัทผู้ผลิตสำหรับรายการ

ตามข้อ  4  โดยด้ามกรอฟัน ( High  Speed  Handpiece ) & low  Speed Handpiece )  เป็น

ผลิตภัณฑ์จาก ประเทศญี่ปุ่น   ยุโรป  หรือสหรัฐอเมริกา  โดยมีสำเนาหลักฐานการอนุญาต

นำเข้าเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงานของทางราชการ และเครื่องกำเนิดอากาศอัด เป็นผลิตภัณฑ์

จาก ประเทศญี่ปุ่น   ยุโรป  หรือสหรัฐอเมริกา

2.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง

โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตทางทันตกรรมมาแสดง

3.  หากยูนิตทำฟันเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยต้องผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ผ่านการ

รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2008 หรือ  ISO 13485 และมีข้อความระบุในเอกสารว่า

เป็นการรับรองยูนิตทำฟัน (Dental  Unit, Dental  Chair)

4.  มีด้ามกรอสำรองโดยมีด้านท้ายเป็นแบบ4 Holes  1ด้าม

5.  เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญในการใช้  ดังนี้

5.1  ดูที่มาตรวัดแสดงการทำงานของหัวกรอ  เมื่อหัวกรอเร็วทำงานติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 15

นาที  ต้องได้แรงดันลมตามคุณลักษณะที่กำหนดของหัวกรอนั้นๆ   ตามเอกสารกำกับหัวกรอ

5.2  ในช่วงที่เครื่องอัดอากาศทำงานที่แรงดันลมต่ำกว่า 5Kg/cm  ตลอดระยะเวลา 30 นาที  แรงดัน

ลมที่หัวกรอต้องเป็นไปตาม3.1

5.3  เมื่อเป่าลมจาก  Triple  syring  ไปที่กระจกส่องปากต้องไม่มีละอองน้ำเกาะติด  และคง

คุณสมบัตินี้ตลอดช่วงเวลาในระยะประกัน

6.  เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

7.  ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย  2  ปี  นับจากวันตรวจรับและมีการสำรองอะไหล่ไว้

ให้อย่างน้อย  10  ปี  โดยแสดงเอกสารรับรอง

8.  มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จำนวนอย่างละ  1  ชุด

9.  ผู้ขายจะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตวิธีการใช้งาน  และการบำรุงรักษาเครื่องแก่คณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคาในวันเวลากำหนด  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายๆทั้งสิ้น เมื่อถูกร้องขอ

/5. 10. ในระยะ...

- 5 –

10.ในระยะประกันหากเครื่องมีปัญหา  ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน  15  วัน

นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง  หากแก้ไขแล้วถึง  2  ครั้ง  ยังไม่สามารถใช้การได้ปกติ  ผู้ขายจะต้อง

เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

11. มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง  (Technical/Service  Manual)

ลงชื่อ                                                 ประธานกรรมการ

( นางสุชาดา  ฑีฆายุพันธุ์ )

ลงชื่อ                                                รองประธานกรรมการ

( นายสันติภาพ  มีสวัสดิ์ )

ลงชื่อ                                                 กรรมการ

( นางกัญจนพรรณ  สุริยะกาญจน์ )

(ร่าง )

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

.........................................................................

1.  ความเป็นมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด         ได้รับจัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ ปีงบประมาณ   2552   เพื่อจัดซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ           สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ          ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 14 แห่ง  จำนวน 14 ชุด ๆละ 360,000-บาท   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   5,040,000บาท   (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)        โดยให้ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อ ให้หน่วยงานในสังกัด ได้มียูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ           ไว้ใช้บริการผู้ป่วย

ที่ขอรับบริการในเขตพื้นที่

2.2  เพื่อเป็นการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ   ที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน    ของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว       หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน   ตามระเบียบ

ของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         และ/ หรือต้อง

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส์    ณ   วันประกาศประกวดราคาซื้อ   ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัด

4.  รูปแบบและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ใช้เหมาะกับสภาพพื้นที่การใช้งาน        คณะกรรมการได้พร้อมกันกำหนด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์    แนบมาพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์

/2ข้อ 5.กำหนด...

- 2 -

5.  กำหนดเวลาที่ต้องให้แล้วเสร็จ

-  ระยะเวลาจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549      จำนวน   30   วัน

6.   ระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์  ภายใน 90  วัน

7.   วงเงินงบประมาณในการจัดหา

วงเงินงบประมาณในการจัดหา  งบประมาณพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ   2552    งบประมาณปี 2552

(ลงชื่อ)                                                     ประธานกรรมการกำหนดร่างเอกสารฯ

(นายโกวิท  โพธิวรรณา)

(ลงชื่อ)                                        	กรรมการ

(นายธงชัย    บัวพัฒน์)

(ลงชื่อ)                                 		กรรมการ

(นายณงค์  ขจรฟุ้ง)

(ลงชื่อ)                       		              กรรมการ

(นายวิชัย  หลอดคำ)

(ลงชื่อ)                                        ประธานกรรมการ

(นางสุชาดา ฑีฆายุพันธ์)

(ลงชื่อ)                                          กรรมการ

(นาสันติภาพ   มีสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)                                          กรรมการ

(นางกัญจนพรรณ  สุริยะกาญจน์)

(ร่าง)

ร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ รอ.0027.001.5………….../ 2552

การซื้อครุภัณฑ์ยูนิตทำฟัน

ลงวันที่…………………………………….…2552

……………………..

จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ จังหวัด ”   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดยูนิตทำฟันจำนวน 14 ชุด   ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งครุภัณฑ์ที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในภาพที่จะใช้งานได้ทันที      และมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  - แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - แบบสัญญาซื้อขาย

  - แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันซอง

- หลักประกันสัญญา

  - บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - แบบบัญชีเอกสาร

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.8  วิธีการประกวดราคาซื้อด้วยวีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซื้อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

-  2  -

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น        และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัด

2.6 ผู้ยื่นเสนอราคายูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประกอบต้องเสนอราคารวมทั้งหมด จำนวน 14 ชุด

3.หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)   และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญา

ของการเข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) ให้แนบสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์           สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อม

ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)

- 3 -

  - ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.3

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (2)

4.   การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้       ในเอกสารประราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  90  วัน          นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ที่เสนอราคา    ไปพร้อมเอกสารส่วนที่   1  และเอกสารส่วนที่  2     เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้   จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบ หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก   ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา  ตรวจสอบภายใน  3  วัน

  - ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน          นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย

โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

  - ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ผู้เสนอราคาควรตรวจดู    ร่าง

สัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฯลฯ         ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซื้อทั้งหมดเสียก่อน    ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์        ในวันที่   ................................. ระหว่างเวลา .............. น. ถึง  .............. น.      ณ ห้องประชุม  3      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

- 4 -

คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโชยน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ตามข้อ1.6  (1)   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดทีมีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา      ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6(2)

คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน   3 วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ   ภายในเวลาที่กำหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิ์เสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

(1)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคาเริ่มสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที

5,040,000-บาท  (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

-  5  -

(3). ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ(ถ้ามี)รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่สูงเกินกว่าราคา

สูงสุดในการประกวดราคาฯ

(5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.90..  วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

(7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ   จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

5.หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคาซื้อชุดยูนิตทำฟันจำนวน 14 ชุด    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน 252,000-บาท(สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ร้อยละ 5) ของราคางบประมาณ ซึ่งหลักประกันจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาสุดท้ายโดยใช้หลักประกันซองอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

5.1  เงินสด

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ.5(1)

  - หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุน           หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว     โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5(1)

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองนี้จังหวัดร้อยเอ็ดจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง   หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

- 6 -

6.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

  - หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม  ข้อ 2         หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือ

ไม่ครบถ้วนตามข้อ 3   หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ ประกวดราคา    จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ

ผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

  - จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น     ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อีเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาฯของจังหวัดร้อยเอ็ด

- เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข    ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อฯที่เป็น

สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

  - ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา

คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

  - จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่ำสุด      หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา      ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด    ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม       หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

  - ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ว่า

ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

- 7 -

7. การทำสัญญาซื้อขาย

7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน    5   วันทำการของทางราชการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ  จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4  ก็ได้

7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ  หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1   ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์  จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับจังหวัดที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ทำสัญญากับจังหวัดเจ้าของงบประมาณแต่ละจังหวัดโดยตรงกับจังหวัดภายใน 7 วัน        นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  5   ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้          ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   3   วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5(2)

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงิน

ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(2)

- พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20  ต่อวัน

- 8 –

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำ

สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณีต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ผู้ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ       โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบลงทุนทดแทนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2552 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติให้ใช้เงินแล้วเท่านั้น  โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการเสนอราคาในครั้งนี้มิได้ทั้งสิ้น

10.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด  ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

- แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน      นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ

เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นๆได้

- จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

- ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง

เสริมการพาณิชย์นาวี

  - ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดคัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา   หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 จังหวัดจะริบหลักประสัญญา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- 9 -

  - จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป

ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

จังหวัดร้อยเอ็ด

ตุลาคม        2552

(ลงชื่อ)                                             ประธานกรรมการ

(นายโกวิท  โพธิวรรณา)

(ลงชื่อ)                                            กรรมการ

(นายธงชัย   บัวพัฒน์)

(ลงชื่อ)                                             กรรมการ

(นายณรงค์  ขจรฟุ้ง)

(ลงชื่อ)                                              กรรมการ

(นายวิชัย   หลอดคำ)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ยูนิตทำฟัน (Dental  Master  Unit )

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

1.  ความต้องการ   ยูนิตทำฟันมีอุปกรณ์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อกำหนดและเป็นผลิตภัณฑ์ จาก

ประเทศไทย  หรือญี่ปุ่น  หรือประเทศในทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  เพื่อใช้ในการบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

3. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 ประกอบดวย ระบบใหแสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟน ระบบควบคุมระบบดูดน้ำลาย ระบบน้ำบวน

ปาก และเกาอี้คนไข

1.2 ยูนิตมีจุดตอCoupling น้ำสําหรับเครื่องขูดหินปูน พรอมปุมปรับปริมาณน้ำและมีหัวตอแบบ Non-

return Value สําหรับเสียบทอน้ำได

1.3 มีที่ดูฟลมเอกซเรย ติดกับยูนิตทำฟัน มีต้นกำเนิดแสงเป็น Fluorescentในตําแหนงที่ผูใหการรักษา

สามารถดูไดสะดวกและชัดเจน

1.4 ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท 50 เฮิรตซ และถูกแปลงเปนแรงดันไฟฟาไมเกิน 50โวลท

ใชกับระบบทํางานภายในยูนิตทั้งหมดยกเวนสวนที่เปนมอเตอร

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

1 ระบบใหแสงสวาง

1.1 โคมไฟ (Operating  Light ) เป็นชนิดมีจานสะท้อนแสงแบบกลมมีหลอดไฟเป็นชนิด

Tungsten –Halogen Bulb

1.2 ใหความเขมแสงที่ระยะโฟกัสไมต่ำกวา 17,000 และไมเกิน  25,000 ลักซ

1.3 ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 60 เซนติเมตร

1.4 Color Temperature อยูระหวาง 4,200 - 4,500 ํK( องศาแคลวิน)

1.5 สามารถปรับความเข้มแสงได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ

1.6 Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ

1.6.1 ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม

1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟไดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ

2 ระบบเครื่องกรอฟน

2.1 เครื่องกําเนิดอากาศอัด(AIR COMPRESSOR)

2.1.1 เครื่องอัดอากาศเป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

2.1.2 กําลังของมอเตอรไมนอยกวา 1.5 แรงมา

2.1.3 สามารถผลิตปริมาณลมออกมาได้  ไมนอยกวา 80 ลิตรตอนาที

/ 2.1.4 มีอุปกรณ์

- 2 -

2.1.4 มีอุปกรณ์  Over load  ตัดการทำงานของมอเตอร์ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผิดปกติ

2.1.5 ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิมขนาดไมนอยกวา 50 ลิตรพรอม Safety Valve และ

มาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยูในถัง และมีวาวลเปดปลอยอากาศอัด และน้ำทิ้ง

ติดตั้งใชงานใด    อยางสะดวก

2.1.6 มีสวิตชอัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร ใหแรงดันอากาศ  อัดในถังอยูในพิกัด

โดยชวง Cut-In มีแรงดันอากาศอัดไมต่ำกวา 5 บาร และช่อง Cut  off  มีความดันของลม

ภายในถังไม่ต่ำกว่า  7.5  บาร์

2.1.7 มี Regulator พร้อมมาตรวัดความดันลมที่ออกจากถังเก็บลม  1  ชุด

2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด  ก่อนเข้ายูนิตทำฟันประกอบกันเป็นชุด (เพื่อกรองละออง

น้ำมัน, น้ำ, ฝุ่น ) โดยมี  Filter กรองลม ขนาด  5.0 ไมครอน  จำนวน 1 ตัว , Regulator

พร้อมมาตรวัดลม มีFilter กรองลมขนาด  0.3  ไมครอน  จำนวน  1  ตัว  และขนาด

0.01 ไมครอน จำนวน 1 ตัว ตามลำดับดังนี้ Filter  ทุกตัวต้องมีฝาครอบโลหะ ( Motal

Guard ) และต้องติดตั้งชุดปรับปรุงคุณภาพลมนี้ใกล้ยูนิตทำฟันมากที่สุด

2.2 หัวกรอ ประกอบดวย

2.2.1 หัวกรอเร็ว(Airotor) จํานวน 2 หัวกรอ โดยมีคุณสมบัติ

2.2.1.1 เป็นชนิด Ball  Bearing  Handpiece  มีความเร็วไม่น้อยกว่า  400,000  รอบ / นาที

มีรูน้ำระบายความร้อน หัวเบอร์ไม่น้อยกว่า  4  รู  เป็นชนิดข้อต่อท้ายเป็นแบบ 4

Holes  กดหัวเบอร์โดยวิธีกดท้าย (push  burton ) ข้อต่อ Coupling เป็นแบบ Quick

Disconnecting  หมุนได้โดยรอบ

2.2.1.2 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable )

2.2.2 หัวกรอชา

2.2.2.1 เปนชนิด  Air Micromotor  สามารถต่อสเปรย์น้ำและปรับความเร็วได้ต้องมี

ดานทายเปนแบบ    (4 Holes)

2.2.2.2  มีหัวตอชนิดตรง(Straight) และหักมุม(Contra)  และชนิดหักมุมสำหรับขัดฟัน

(Prophy )อยางละ 1 หัวตอ

2.2.2.4 หัวกรอสามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable )

2.3 Tripple Syringe สามารถเปาน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพรอมกัน ปลายทิปสามารถถอดออก

ฆาเชื้อด้วยไดโดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable )

2.4 สายหัวกรอและ Tripple Syringe ทุกเสนทำด้วย Silicone ทำให้ทำความสะอาดง่ายและทิ้งตัวโดย

ไม่รั้งมือขณะทำงาน

2.5 ภาชนะบรรจุน้ำกลั่นสําหรับใชกับหัวกรอ

2.5.1 เปนภาชนะทนความดันไมนอยกวา 3  Kg /cm2

/ 2.5.2 มีความจุ...

- 3 -

2.5.2 มีความจุไมนอยกวา 1 ลิตร

2.5.3 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือทําความสะอาดไดสะดวก

2.5.4 มีระบบระบายลมทันที กอนถอดเปลี่ยน

2.5.5 มีภาชนะสํารอง 2 ใบ

3 ระบบควบคุม

3.1 ระบบการควบคุมการทํางานของดามกรอ

3.1.1 มีระบบ First Priority โดยใช้  Electrical  Solenoid  Valve และ All Air System ในการ

ควบคุมน้ำและลม

3.1.2 มีระบบปองกันการดูดน้ำยอนกลับเขาดามกรอ

3.1.3 สามารถปรับปริมาณน้ำและแรงดันอากาศ  อัดดามกรอในแตละชุดไดสะดวกโดยผานNeedle

Valve และมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัดที่ใชกับดามกรอ

3.1.4 ตองไมมีการบีบหรือหักพับสายที่เปนทางเดินของน้ำ และอากาศอัดในระบบ

3.1.5 สายที่เปนทางเดินของน้ำและอากาศอัดภายในระบบควบคุม ตองเปนสายที่ทําจาก

Polyurethane(PU) โดยมีการระบุ  Polyurethane หรือ PU และขนาดเสนผาศูนยกลางของสาย

ที่ตัวสาย

3.1.6 มีที่วางหรือใสดามกรอ สําหรับดามกรอเร็ว2 ที่  สําหรับดามกรอชา1ที่ และTripple Syringe1ที่

3.1.7 มีที่วางถาดใสเครื่องมือ

3.1.8 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือใช  Flexible Armรวมกัน

3.1.9 ที่ใสดามกรอและที่วางถาดใสเครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ไดทั้งแนว  ราบและแนวดิ่งและคงที่

ไดทุกจุดที่ตองการ(ทั้งนี้เมื่อปดเครื่องแลวสายของ  ดามกรอจะตองไมลดระดับลงถูกพื้น)

4.4 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ำทิ้ง และสามารถนำออกมาล้างและทำความสะอาดได้

4.5 ตองมีการปองกันของเหลวจากการดูดเขาสูตัวมอเตอร ไดในทุกกรณี

3.2 สวิตชเทา สามารถ

3.2.1 ควบคุมการปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับระดับพนักพิงของเกาอี้คนไข

3.2.2 ควบคุมการทํางานของดามกรอและสามารถเลือกใหหัวกรอทํางานอยางเดียว หรือทํางาน

แบบมีน้ำรวมดวย และสามารถเคลื่อนที่ได้

4. ระบบดูดน้ำลาย(Saliva Ejector และ High Volume Suction)

4.1 เปน Motor Suction หรือ  Air  Suction

4.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีคาแรงดูดอยู ไมต่ำกวา-80 mm.Hg หรือเทียบเทา

4.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทํางานพรอมกันได และการทํางานเปนแบบ

อัตโนมัติ

4.6 มีระบบปองกันมอเตอรชํารุด กรณีใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน  (เฉพาะ  Motor  Suction)

/ 4.7 ลมที่...

- 4 -

4.7 ลมที่ปลอยออกมาจาก Motor Suction ตองผานBacterial  Filter โดยไมทําใหประสิทธิภาพการดูด

ลดลง  (เฉพาะ  Motor  Suction)

4.8 Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทําความสะอาดไดสะดวก และมีสํารอง 1 ชุด

4.9 สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volme Suction  ผนังดานในทําดวยซิลิคอนหรือเคลือบ

ซิลิคอนมีคุณสมบัติไมหดหรือตีบตัวขณะใช้งาน

5 ระบบน้ำบวนปาก

5.1 มีที่กรองน้ำกอนที่จะเขาสูระบบน้ำบวนปาก และสามารถถอดที่กรองมาลางทําความสะอาดไดงาย

5.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ำลงถวยน้ำบวนปากและหยุดการจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติ ด้วยระบบ

Sensor และมีปุ่มกดแบบ Manual  อยู่ในบริเวณด้านถาดวางเครื่องมือแผงเดียวกับแป้นกดควบคุม

เก้าอี้

5.3 อางน้ำบวนปากคนไข ทําดวยวัสดุไร้สนิมผิวเรียบที่ทนต่อการกัดกร่อนและสามารถถอดออกเพื่อ

ทําความสะอาดไดงาย  มีท่อปล่อยน้ำล้างภายในอ่าง

5.4 มีตะแกรงกรองเศษวัสดุชนิดหยาบและที่กรองเศษวัสดุแบบละเอียดก่อนลงท่อน้ำทิ้งแยกจากระบบ

ดูดน้ำลาย และสามารถถอดที่กรองมาทำความสะอาดได้ง่าย

5.5 มี Tripple Syringe  ที่สามารถเป่าน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพร้อมกันโดยปลายทิปสามารถถอด

ออกฆ่าเชื้อได้  จำนวน  1  ชุด  พร้อมที่วาง

6. เกาอี้คนไข

6.1 สามารถปรับพนักเกาอี้ใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถ  ปรับระดับความสูงต่ำของเกาอี้ได้

ดวยระบบไฮดรอลิก

6.2 Head Rest จะตองมีที่รองรับ Occipital Prominence ของศีรษะคนไข และสามารถปรับสูงต่ำได

ตามความตองการตลอดจนสามารถใชกับเด็กได

6.3 ระบบในการปรับตําแหนง Preset และ Autoreture(Zero  Position) มีที่พักแขนคนไข้ทั้ง  2  ข้าง

และที่พักแขนด้านขวาของเก้าอี้คนไข้ สามารถผลักออกให้คนไข้ขึ้น - ลงได้สะดวก

7.ปุ่มปรับตำแหน่ง

7.1 Preset และ Auto return ( Zero Position ) และปุ่มปรับระดับสูง  ต่ำ  นั่ง หรือนอนแบบ manual

จะต้องมีอย่างน้อย  3  จุด  ดังนี้  บริเวณถาดวางเครื่องมือ  เก้าอี้คนไข้ และที่สวิทซ์เท้า มีระบบ

Preset อย่างน้อย 3 ตำแหน่ง มีระบบ Last position( Proram จำตำแหน่งสุดท้ายคนไข้บ้วนน้ำ)

มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางใต้เก้าอี้คนไข้

8.อุปกรณ์ประกอบ

8.1 เก้าอี้ทันตแพทย์  จำนวน  1  ตัว

8.1.1 ฐานมีล้อไม่ต่ำกว่า  5  ล้อ

/4.8.1.2  ปรับ...

- 5 -

8.1.2 ปรับความสูง – ต่ำ  ของเก้าอี้ด้วยระบบไฮโดรลิค หรือระบบ Pneumaticพนักพิงเก้าอี้

เหมาะสมกับทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงานโดยมี  Lumbar  Support

8.2 เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน  1  ตัว

8.2.1 ฐานมีโครงโลหะเป็นวงรอบสำหรับวางเท้า  มีล้อเลื่อนไม่ต่ำกว่า  5  ล้อ  โดยมี  Lumbar

Support

8.2.2 ปรับความสูง – ต่ำ  ของเก้าอี้ด้วยระบบไฮโดรลิค หรือ ระบบ Pneumatic

oj'่ต่ำเพื่อใช้ในการบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิปุ่

เงื่อนไขเฉพาะ

1.  รับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตและมี แคตตาล็อคตัวจริงจากบริษัทผู้ผลิตสำหรับรายการ

ตามข้อ  4  โดยด้ามกรอฟัน ( High  Speed  Handpiece ) & low  Speed Handpiece )  เป็น

ผลิตภัณฑ์จาก ประเทศญี่ปุ่น   ยุโรป  หรือสหรัฐอเมริกา  โดยมีสำเนาหลักฐานการอนุญาต

นำเข้าเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงานของทางราชการ และเครื่องกำเนิดอากาศอัด เป็นผลิตภัณฑ์

จาก ประเทศญี่ปุ่น   ยุโรป  หรือสหรัฐอเมริกา

2.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง

โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตทางทันตกรรมมาแสดง

3.  หากยูนิตทำฟันเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยต้องผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ผ่านการ

รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2008 หรือ  ISO 13485 และมีข้อความระบุในเอกสารว่า

เป็นการรับรองยูนิตทำฟัน (Dental  Unit, Dental  Chair)

4.  มีด้ามกรอสำรองโดยมีด้านท้ายเป็นแบบ4 Holes  1ด้าม

5.  เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญในการใช้  ดังนี้

5.1  ดูที่มาตรวัดแสดงการทำงานของหัวกรอ  เมื่อหัวกรอเร็วทำงานติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 15

นาที  ต้องได้แรงดันลมตามคุณลักษณะที่กำหนดของหัวกรอนั้นๆ   ตามเอกสารกำกับหัวกรอ

5.2  ในช่วงที่เครื่องอัดอากาศทำงานที่แรงดันลมต่ำกว่า 5Kg/cm  ตลอดระยะเวลา 30 นาที  แรงดัน

ลมที่หัวกรอต้องเป็นไปตาม3.1

5.3  เมื่อเป่าลมจาก  Triple  syring  ไปที่กระจกส่องปากต้องไม่มีละอองน้ำเกาะติด  และคง

คุณสมบัตินี้ตลอดช่วงเวลาในระยะประกัน

6.  เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

7.  ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย  2  ปี  นับจากวันตรวจรับและมีการสำรองอะไหล่ไว้

ให้อย่างน้อย  10  ปี  โดยแสดงเอกสารรับรอง

8.  มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จำนวนอย่างละ  1  ชุด

9.  ผู้ขายจะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตวิธีการใช้งาน  และการบำรุงรักษาเครื่องแก่คณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคาในวันเวลากำหนด  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายๆทั้งสิ้น เมื่อถูกร้องขอ

/5. 10. ในระยะ...

- 5 –

10.ในระยะประกันหากเครื่องมีปัญหา  ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน  15  วัน

นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง  หากแก้ไขแล้วถึง  2  ครั้ง  ยังไม่สามารถใช้การได้ปกติ  ผู้ขายจะต้อง

เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

11. มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง  (Technical/Service  Manual)

ลงชื่อ  สุชาดา ฑีฆายุพันธ์         ประธานกรรมการ

( นางสุชาดา  ฑีฆายุพันธุ์ )

ลงชื่อ    สันติภาพ มีสวัสดิ์        รองประธานกรรมการ

( นายสันติภาพ  มีสวัสดิ์ )

ลงชื่อ  กัญกจนพรรณ  สุริยะกาญจน์   กรรมการ

( นางกัญจนพรรณ  สุริยะกาญจน์ )