(ร่าง )

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

.........................................................................

1.  ความเป็นมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด             ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี งบประมาณ 2553   เพื่อจัดซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ  สำหรับสถานีอนามัย จำนวน 7 แห่ง (เอกสาร 1)  ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด   จำนวน 7 ชุด ๆละ 340,000-บาท   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   2,380,000บาท   (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  โดยให้ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อ ให้หน่วยงานในสังกัด ได้มียูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ           ไว้ใช้บริการผู้ป่วย

ที่ขอรับบริการในเขตพื้นที่

2.2  เพื่อเป็นการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ   ที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน    ของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว       หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน   ตามระเบียบ

ของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         และ/ หรือต้อง

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส์    ณ   วันประกาศประกวดราคาซื้อ   ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัด

4.  รูปแบบและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ใช้เหมาะกับสภาพพื้นที่การใช้งาน        คณะกรรมการได้พร้อมกันกำหนด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์    แนบมาพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์

/2ข้อ 5.กำหนด...

- 2 -

5.  กำหนดเวลาที่ต้องให้แล้วเสร็จ

-  ระยะเวลาจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549      จำนวน   30   วัน

6.   ระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์  ภายใน 90  วัน

7.   วงเงินงบประมาณในการจัดหา

วงเงินงบประมาณในการจัดหา  งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ปี  2553

(งบลงทุน 2552)

(ลงชื่อ)                 โกวิท โพธิวรณา                       ประธานกรรมการกำหนดร่างเอกสารฯ

(นายโกวิท  โพธิวรรณา)

(ลงชื่อ)               ประจวบ จำลองเพ็ง                   กรรมการ

(นายประจวบ จำลองเพ็ง)

(ลงชื่อ)                   ณรงค์ ขจรฟุ้ง                        กรรมการ

(นายณรงค์ ขจรฟุ้ง)

(ลงชื่อ)                   วิชัย   หลอดคำ                       กรรมการ

(นายวิชัย  หลอดคำ)

(ลงชื่อ)      สุชาดา ฑีฆายุพันธ์        ประธานกรรมการ

(นางสุชาดา ฑีฆายุพันธ์)

(ลงชื่อ)    ธนาธิป  กิตติธีรนันท์         กรรมการ

(นายธนาธิป  กิตติธีรนันท์)

(ลงชื่อ)  อรรถพล  พงษ์สุทธิพาณิชย์  กรรมการ

(นายอรรถพล  พงษ์สุทธิพาณิชย์)

(ร่าง)

ร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ รอ.0027.001.5………….../ 2553

การซื้อครุภัณฑ์ยูนิตทำฟัน

ลงวันที่…………………………………….…2553

……………………..

จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ จังหวัด ”   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดยูนิตทำฟันจำนวน 7 ชุด   ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานีอนามัย 7 แห่ง  (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งครุภัณฑ์ที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในภาพที่จะใช้งานได้ทันที      และมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  - แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - แบบสัญญาซื้อขาย

  - แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันซอง

- หลักประกันสัญญา

  - บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - แบบบัญชีเอกสาร

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.8  วิธีการประกวดราคาซื้อด้วยวีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซื้อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

-  2 -

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 ผู้ยื่นเสนอราคายูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประกอบต้องเสนอราคารวมทั้งหมด  จำนวน  7  ชุด

3.หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ   หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)   และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญา

ของการเข้าร่วมค้า  ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้า

ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) ให้แนบสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์           สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อม

ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)

- 3 -

  - ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.3

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (2)

4.   การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้       ในเอกสารประราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  90  วัน          นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ที่เสนอราคา    ไปพร้อมเอกสารส่วนที่   1  และเอกสารส่วนที่  2     เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้   จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบ หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก   ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา  ตรวจสอบภายใน  3  วัน

  - ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ผู้เสนอราคาควรตรวจดู    ร่าง

สัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฯลฯ         ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซื้อทั้งหมดเสียก่อน    ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์        ในวันที่   ...............................  ระหว่างเวลา .............. น. ถึง  .............. น.      ณ ห้องประชุม  2   อาคารใหม่      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว           จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น     หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ

ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ตามข้อ   1.6    (1)   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดทีมีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

- 4 -

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา      ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6  (2)  คณะกรรมการ ฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา          และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น     หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน   3 วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ   ภายในเวลาที่กำหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิ์เสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.6  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

(1)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่

2,380,000-บาท   (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

-  5 -

(3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   และภาษีอื่น ๆ   (ถ้ามี)  รวมค่าใช้จ่าย  ทั้งปวงไว้แล้ว

(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคา

สูงสุดในการประกวดราคาฯ

(5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...120...วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

(7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ   จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

4.7  กำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ……. ...... 2553 เวลา ............น.

ถึง ............ น.

5.หลักประกันซอง

5.1 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคาซื้อชุดยูนิตทำฟันจำนวน 7 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน 119,000-  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น-

เก้าพันบาทถ้วน) (ร้อยละ 5) ของราคางบประมาณ ซึ่งหลักประกันจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาสุดท้ายโดยใช้หลักประกันซองอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

(1)  เงินสด

(2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด    โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3   วัน  ทำการของทางราชการ

(3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ.5(1)

(4)  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว   โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5(1)

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองนี้จังหวัดร้อยเอ็ดจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน  -   วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง   หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

- 6 -

5.2  การยึดหลักประกันซองจังหวัดจะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(2) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่  LOG IN เข้าสู่ระบบ

(3) ผู้มิสิทธิเสนอราคา  LOG IN   แล้ว  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข

ที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล

(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบบก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

6.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

  - หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม  ข้อ 2         หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือ

ไม่ครบถ้วนตามข้อ 3   หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ ประกวดราคา    จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ

ผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

  - จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น     ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อีเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาฯของจังหวัดร้อยเอ็ด

- เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข    ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อฯที่เป็น

สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

  - ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา

คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

  - จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่ำสุด      หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา      ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด    ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม       หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

- 7 -

  - ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ว่า

ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

7. การทำสัญญาซื้อขาย

7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน    5   วันทำการของทางราชการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ  จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4  ก็ได้

7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ  หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1   ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์  จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับจังหวัดที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ทำสัญญากับจังหวัดเจ้าของงบประมาณแต่ละจังหวัดโดยตรงกับจังหวัดภายใน 7 วัน        นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  5   ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้          ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   3   วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5(2)

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงิน

ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(2)

- พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15   วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20   ต่อวัน

-8-

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำ

สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณีต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ผู้ขาย       ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1   ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ     โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบลงทุนทดแทนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2553 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติให้ใช้เงินแล้วเท่านั้น  โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการเสนอราคาในครั้งนี้มิได้ทั้งสิ้น

10.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

- แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน      นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ

เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นๆได้

- จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

- ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง

เสริมการพาณิชย์นาวี

  - ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดคัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา   หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 จังหวัดจะริบหลักประสัญญา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- 9 -

- จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป

ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)           โกวิท โพธิวรรณา             ประธานกรรมการ

(นายโกวิท  โพธิวรรณา)

(ลงชื่อ)       ประจวบ จำลองเพ็ง                กรรมการ

(นายประจวบ จำลองเพ็ง)

(ลงชื่อ)           ณรงค์  ขจรฟุ้ง                     กรรมการ

(นายณรงค์  ขจรฟุ้ง)

(ลงชื่อ)           วิชัย  หลอดคำ                      กรรมการ

(นายวิชัย   หลอดคำ)

##### คุณลักษณะเฉพาะ

ยูนิตทำฟัน  ( Dental  Master  Unit )

---------------------------------------------------

ความต้องการ  	ยูนิตทำฟันมีอุปกรณ์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  เพื่อใช้ในการบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

### 1.  คุณสมบัติทั่วไป

  - ยูนิตทำฟัน ประกอบด้วย  ระบบให้แสงสว่าง  ระบบเครื่องกรอฟัน  ระบบควบคุม  ระบบดูดน้ำลาย  ระบบน้ำบ้วนปาก  และเก้าอี้คนไข้

  - ยูนิตมีจุดต่อ  Coupling น้ำ  สำหรับเครื่องขูดหินปูน  พร้อมปุ่มปรับรับปริมาณน้ำและ  มีหัวต่อสำหรับเสียบต่อน้ำได้

  - ที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ติดกับยูนิตทำฟัน  มีต้นกำเนิดแสงเป็น  Fluorescent ทันตแพทย์ผู้ให้ การรักษาสามารถดูได้สะดวก

  - ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน  220  โวลต์  50  เฮิรตซ์ และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน  50  โวลต์  ใช้กับระบบทำงานภายในยูนิตทั้งหมด  ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์

2.  คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 ระบบให้แสงสว่าง

    - โคมไฟ  (Operating Light)เป็นชนิดมีจานสะท้อนแสงแบบกลม  มีหลอดไฟเป็นชนิด  Tungsten-Halogen  Bulb

    - มีระยะโฟกัสขนาดไม่ต่ำกว่า   60   เซนติเมตร

ความเข้มแสงที่ระยะโฟกัส  อยู่ระหว่าง   17,000 - 25,000   ลักซ์

    - สามารถปรับความเข้มแสงได้ไม่น้อยกว่า   2   ระดับ

    - ที่ระยะโฟกัสมีค่า  Color Temperature  อยู่ระหว่าง    4,200 – 4,500   องศาแคลวิน

    - Flexible Arm  สำหรับยึดโคมไฟ

- ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม

- สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวนอน

- ตัวโคมสามารถทำมุงเอียงซ้าย – ขวา ได้

2.2 ระบบเครื่องกรอฟัน

    - เครื่องอัดอากาศอัด (Air Compressor)

ลงชื่อ           สุชาดา   ฑีฆายุพันธ์                ประธานกรรมการ

ลงชื่อ           ธนาธิป กิตติธีรนัน                 กรรมการ

ลงชื่อ       อรรถพล  พงษ์สุทธิพาณิชย์        กรรมการ

- 2 -

- เครื่องอัดอากาศเป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

- กำลังของมอเตอร์เครื่องอัดอากาศขนาด ไม่น้อยกว่า  1 แรงม้า

- สามารถผลิตปริมาณลมออกมาได้ไม่น้อยกว่า80 ลิตร/นาที อย่างต่อเนื่อง

- มีอุปกรณ์ Overload  ตัดการทำงานของมอเตอร์  เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผิดปกติ

- ถังเก็บลมเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมมีความจุไม่น้อยกว่า  50 ลิตรพร้อม  Safety   Valve และสามารถวัดแสดงความดันลมที่เก็บอยู่ในถังและมีวาล์วเปิดปล่อยลมและน้ำทิ้งติดตั้งใช้งานได้อย่างสะดวก

- มีสวิทซ์อัตโนมัติควบคุมการทำงานของมอเตอร์  ให้ปริมาณลมในถังเก็บความดันอยู่ในพิกัดของรุ่น  (โดยช่วง  Cut-In  ที่มีความดันอากาศภายในถังไม่ต่ำกว่า 5 Bar  และช่วง  Cut  off  มีความดันของลมภายในถังประมาณ  7.5 Bar)

- มี  Regulator  พร้อมมาตรวัดความดันลมที่ออกจากถังเก็บลม  1  ชุด

- มีชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดลม  ก่อนเข้ายูนิตทำฟันประกอบกันเป็นชุด  (เพื่อกรองละอองน้ำมัน, น้ำ,  ฝุ่น)  Filter  กรองลมขนาด  5.0  ไมครอน  จำนวน  1  ตัว,  Regulator  พร้อมมาตรวัดลม  มี  Filter  กรองลมขนาด  0.3  ไมครอน  จำนวน  1  ตัว  ตามลำดับ  ทั้งนี้  Filter  ทุกตัวต้องมีฝาครอบโลหะ (Metal  Guard)  และต้องติดตั้งชุดปรับปรุงคุณภาพลมนี้  ใกล้ยูนิตทำฟันมากที่สุด

    - หัวกรอมี  2  ชนิด  คือ

- หัวกรอเร็ว (Airotor)  จำนวน  2 หัวกรอ

เป็นชนิด  Ball  Bearing  Handpiece  มีความเร็วไม่น้อยกว่า  400,000  รอบ/นาทีมีรูน้ำระบายความร้อนหัวเบอร์ไม่น้อยกว่า 4  รู  เป็นชนิดข้อต่อด้านท้ายเป็นแบบ  4  Holes  กดหัวเบอร์โดยวิธีกดท้าย  (push  button) ข้อต่อ (Coupling)  เป็นแบบ Quick Disconnecting   หมุนได้  โดย รอบและด้านท้ายเป็นแบบ  4  Holes  ฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable)

- หัวกรอช้า  (Low  Seeps  Handpiece)

เป็นชนิด  Air Micromotor   สามารถต่อสเปรย์น้ำและปรับความเร็วได้ต้องมีด้านท้ายเป็น

ลงชื่อ            สุชาดา   ฑีฆายุพันธ์                	ประธานกรรมการ

ลงชื่อ            ธนาธิป กิตติธีรนัน                         	กรรมการ

ลงชื่อ      อรรถพล  พงษ์สุทธิพาณิชย์                  	กรรมการ

- 3 -

แบบ  ( 4 Holes )   มีหัวต่อชนิดตรง (Straight),  ชนิดหักมุม (Contra)  และชนิดหักมุมสำหรับขัด ฟัน (Prophy)  อย่างละ  1 หัวต่อหัวกรอสามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable)

- หัว  Triple Syringe สามารถเป่าน้ำหรือลม  หรือ น้ำและลมพร้อมกับปลายทิปสามารถถอดออกฆ่าเชื้อด้วยได้โดยคุณภาพคงเดิม (Autoclavable)

- สายหัวกรอและ Triple Syringe ทุกสายทำด้วย  Silicone ทำให้ทำความสะอาดง่ายและทิ้งตัวโดยไม่รั้งมือขณะทำงาน

    - ภาชนะบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้กลับหัวกรอ

- เป็นภาชนะ  ทนความดันไม่น้อยกว่า 3  Kg/cm2

- มีความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร

- สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือทำความสะอาดได้สะดวก

- มีระบบระบายลมทันที  ก่อนถอดเปลี่ยน

- มีภาชนะสำรอง  2 ใบ

- เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันอากาศอัดภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะต้องไม่แตกกระจายจนเป็นอันตรายแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง

  - ระบบควบคุม

    - ระบบควบคุมการทำงานของด้ามกรอ

- ระบบควบคุมการทำงานของหัวกรอเป็นระบบFirstpriorityโดยใช้Electrical  Solenoid  Valve และ  All  Air  System  ในการควบคุมน้ำและลมและต้องไม่ใช้ระบบหักหรือพับสาย

- สามารถปรับปริมาณน้ำและลมของหัวกรอได้สะดวก  และมีมาตรวัดความดันลมที่ใช้กับหัวกรอ

- มีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับเข้าหัวกรอ  (Non-Water  Retraction  หรือ Antiretraction)  อยู่ภายในระบบควบคุม

- มีที่ใส่ด้ามหัวกรอ  (Handpiece  Holder)  สำหรับหัวกรอเร็ว  2  ที่,  สำหรับหัวกรอช้า 1  ที่  และ  Triple  Syringe 1 ที่สำรองอีก1ที่

- มีที่วางถาดใส่เครื่องมือ

- ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือใช้  Flexible Arm ร่วมกันและสามารถปรับตำแหน่งของที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือให้คงที่  air beak (ทั้งนี้เมื่อปิดเครื่องแล้วสายของหัวกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื้น)

ลงชื่อ           สุชาดา   ฑีฆายุพันธ์                	ประธานกรรมการ

ลงชื่อ           ธนาธิป กิตติธีรนัน                         	กรรมการ

ลงชื่อ       อรรถพล  พงษ์สุทธิพาณิชย์             	กรรมการ

- 4 -

- มีที่วางถาดใส่เครื่องมือ

- ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือใช้  Flexible Arm ร่วมกันและสามารถปรับตำแหน่งของที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือให้คงที่  air beak (ทั้งนี้เมื่อปิดเครื่องแล้วสายของหัวกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื้น)

    - สวิทซ์เท้า  สามารถ

-   ควบคุมการปรับระดับสูง – ต่ำ   ปรับระดับพนักพิงของเก้าอี้คนไข้ และปรับตำแหน่ง  Set – Reset ได้ ควบคุมการทำงานของหัวกรอและสามารถเลือกให้หัวกรอทำงานอย่างเดียวหรือทำงานแบบมีน้ำร่วมด้วย ทั้งหมดประกอบอยู่ในชุดเดียวกันและสามารถเคลื่อนที่ได้

  - ระบบดูดน้ำลาย (Saliva Ejector และ  High Volume Suction)

- เป็น Air  Suction  ในการทำให้เกิดแรงดูด

- แรงดูดของ High Volume Suction  มีค่าแรงดูดไม่น้อยกว่า -80 mm.Hg

- Saliva Ejector และ  High Volume Suction  สามารถทำงานพร้อมกันได้โดยแรงดูดไม่ตกและการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ

- สายดูดสำหรับ Saliva Ejector และ  High Volume Suction  ผนังด้านในทำด้วยซิลิโคลนหรือพลาสติกเคลือบด้วยซิลิโคลนมีคุณสมบัติไม่หดหรือตีบตัว  ขณะใช้งานอย่างละ  1  เส้น

- มีอุปกรณ์ในการกักของเสียแยกของเสียและปล่อยของเสียทิ้งโดยอัตโนมัติของเสียที่ปล่อยทิ้งลงท่อน้ำทิ้งต้องผ่านที่กรองดักเศษวัสดุซึ่งสามารถนำที่กรองดังกล่าวออกมาทำความสะอาดได้ง่าย

  - ระบบน้ำบ้วนปาก

- มีที่กรองน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ระบบน้ำบ้วนปาก  และสามารถถอดที่กรองมาล้างทำความสะอาดได้ง่าย

- มีระบบควบคุมปริมาณน้ำลงถ้วยน้ำบ้วนปาก  และหยุดการจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติด้วยระบบ Sensor และมีปุ่มกดแบบ Manual อยู่ในบริเวณด้านถาดวางเครื่องมือแผงเดียวกับแป้นกดควบคุมเก้าอี้

- อ่างน้ำบ้วนปากคนไข้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า25เซนติเมตร

•   ทำด้วยวัสดุไร้สนิมผิวเรียบที่ทนต่อการกัดกร่อนและสามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวระนาบ

ไม่น้อยกว่า 90 องศา   มีท่อปล่อยน้ำล้างภายในอ่าง

•  มีตะแกรงกรองเศษวัสดุชนิดหยาบและที่กรองเศษวัสดุแบบละเอียดก่อนลงท่อน้ำทิ้งแยก จากระบบดูดน้ำลาย  และสามารถถอดที่กรองมาทำความสะอาดได้ง่าย

ลงชื่อ             สุชาดา ฑีฆายุพันธ์               	ประธานกรรมการ

ลงชื่อ             ธนาธิป  กิตติธีรนันท์                        กรรมการ

ลงชื่อ          อรรถพล  พงษ์สุทธิพาณิชย์                  กรรมการ

- 5 -

- มีTriple Syringe ที่สามารถเป่าน้ำหรือลม หรือ น้ำและลมพร้อมกัน โดยปลายทิปสามารถถอดออกฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อได้ จำนวน 1 ชุด  พร้อมที่วาง

  - เก้าอี้คนไข้

- สามารถปรับพนักพิงเก้าอี้ให้เอน  นั่ง  หรือนอน  และสามารถปรับระดับความสูง – ต่ำของเก้าอี้ ได้ด้วยระบบไฮโดรลิก

- Head Rest สามารถปรับให้เอนหน้า-หลัง และสูง – ต่ำได้ตามความต้องการ และสามารถใช้กับเด็กได้

- ตัวเก้าอี้คนไข้เป็นแบบ Z Type มีที่พักแขนคนไข้ทั้ง  2  ข้าง  และที่พักแขนด้านขวาของเก้าอี้คนไข้สามารถผลักออกให้คนไข้ขึ้น-ลงได้สะดวก

  - ปุ่มปรับตำแหน่ง

-    Preset  และ  Autoreturn (Zero Position)  จะต้องมีอย่างน้อย  3  จุด   ดังนี้  บริเวณ

ถาดวางเครื่องมือ  ด้านผู้ช่วย และที่สวิทซ์เท้า

- มีระบบ preset อย่างน้อย 3 ตำแหน่งและระบบโปรแกรมสำหรับคนไข้บ้วนน้ำ

(lastposition)  1  ตำแหน่ง

-    มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางใต้เก้าอี้

- อุปกรณ์ประกอบ

3.1  เก้าอี้ทันตแพทย์  จำนวน  1 ตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับยูนิตทำฟันหลัก

    - ฐานมีล้อเลื่อนไม่ต่ำกว่า  5  ล้อ

    - ปรับความสูง – ต่ำ  ของเก้าอี้ด้วยระบบไฮโดรลิค  หรือระบบ Pneumatic

พนักพิงเก้าอี้เหมาะสมกับทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน  โดยมี  Lumbar  Support

  - เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน  1 ตัว

    - ฐานมีโครงโลหะเป็นวงรอบสำหรับวางเท้า  มีล้อเลื่อนไม่ต่ำกว่า  5  ล้อ

    - ปรับความสูง-ต่ำ  ของเก้าอี้ด้วยระบบไฮโดรลิก หรือระบบ  Pnematic

    - มีพนักพิงเหมาะสมกับผู้ปฎิบัติงานและมี Lumbar  Support

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับยูนิตทำฟันหลัก

- เงื่อนไขเฉพาะ

4.1  รับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต และมี Catalog ตัวจริงจากบริษัทผู้ผลิตสำหรับยูนิตทำฟันหลักโดยไม่มีการขีดค่าเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญและสำหรับรายการตามข้อ 4 โดย ด้ามกรอฟัน-

ลงชื่อ             สุชาดา ฑีฆายุพันธ์                             ประธานกรรมการ

ลงชื่อ               ธนาธิป  กิตติธีรนันท์                       กรรมการ

ลงชื่อ          อรรถพล  พงษ์สุทธิพาณิชย์                   กรรมการ

- 6 -

(High Speed Handpiece & Low Speed Handpiece) เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น  ยุโรป

หรือสหรัฐอเมริกาโดยมีสำเนาหลักฐานอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงานของทาง

ราชการ( Certificate of Free Sale)

  - เครื่องกำเนิดอากาศอัดเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น  ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกายกเว้นถังลมและอุปกรณ์โอเวอร์โหลด

  - ผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิตหรือมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตสำหรับ      ยูนิตทันตกรรมหลัก  และใบรับรองตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศสำหรับรายการอื่น ๆ

  - ยูนิตทำฟันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพISO9001:2008,ISO13485ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองโดยมีข้อความระบุในเอกสารว่าเป็นการรับรองยูนิตทำฟัน (Dental Unit ,Dental Chair)

  - เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญในการใช้  ดังนี้

- ดูที่มาตรวัดแสดงการทำงานของหัวกรอ  เมื่อหัวกรอเร็วทำงานติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า  15  นาที  ต้องได้แรงดันลมตามคุณลักษณะที่กำหนดของหัวกรอนั้นๆ ตามเอกสารกำกับหัวกรอ

- ในช่วงที่เครื่องอัดอากาศทำงานที่แรงดันลมต่ำกว่า  5  Kg/cm2  ตลอดระยะเวลา  30  นาที

- เมื่อเป่าลมจาก  Triple  Syringe  ไปที่กระจกส่องปากต้องไม่มีละอองน้ำเกาะติด และคงคุณสมบัตินี้ตลอดช่วงเวลาในระยะประกัน

  - มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  - มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง  (Technical/Service  Manual)

  - รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา  2  ปี  นับจากวันรับมอบของครบ

  - ในระยะประกันหากเครื่องมีปัญหา  ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2  ครั้ง  ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

  - ผู้ขายจะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตวิธีการใช้งาน  และการบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในวันส่งมอบหรือเมื่อถูกร้องขอ

ลงชื่อ        สุชาดา ฑีฆายุพันธ์          	ประธานกรรมการ

(นางสุชาดา ฑีฆายุพันธ์)

ลงชื่อ        ธนาธิป  กิตติธีรนันท์          	กรรมการ

(นายธนาธิป  กิตติธีรนันท์)

ลงชื่อ     อรรถพล  พงษ์สุทธิพาณิชย์   	กรรมการ

(นายอรรถพล  พงษ์สุทธิพาณิชย์)